## étalonnage avec tarage
ÉTALONNAGE DES MICROPIPETTES
Édition du : | 2026-07-28 21:50
Date: | 2000-12-06 |  | Introduire les différents paramètres :
Nom de l'opérateur | GUÉHO Jean Pierre |  | nom opérateur, pression, température
Technique utilisée | pesée d'un volume d'eau |  | n° de la pipette, facteur de correction Z.
Z est calculé automatiquement.
Pression du jour | 103 | kPa
Température | 21 | °C | VERSION AVEC TARAGE
Numéro de la pipette | INTRODUIRE LE N°
Facteur de correction Z : | 1.003
| volume cible |  |  | volume cible
| 1000 | µL |  | 200 | µL
masse en mg | volume en µL |  | masse en mg | volume en µL
994.8 | 997.8193 | µL | 200.8 | 201.4094 | µL
995.4 | 998.4211 | µL | 201.9 | 202.5128 | µL
989.6 | 992.6035 | µL | 203 | 203.6161 | µL
994.2 | 997.2175 | µL | 205.8 | 206.4246 | µL
993.9 | 996.9166 | µL | 206.3 | 206.9261 | µL
991.2 | 994.2084 | µL | 204.4 | 205.0204 | µL
992.3 | 995.3117 | µL | 202 | 202.6131 | µL
992.9 | 995.9135 | µL | 202.5 | 203.1146 | µL
988.7 | 991.7008 | µL | 203.4 | 204.0173 | µL
996.3 | 999.3238 | µL | 204.5 | 205.1207 | µL
moyenne | 995.9436 | µL | moyenne | 204.0775 | µL
erreur de justesse | 4.0564 | µL | erreur de justesse | -4.0775 | µL
Justesse relative | 0.4073% |  | Justesse relative | -1.998%
erreur de répétitivité | 2.4993 | µL | erreur de répétitivité | 1.8455 | µL
CV | 0.251% |  | CV | 0.9043%
max pour justesse | 10 | µL | max pour justesse | 10 | µL
| 0.8% |  |  | 1.5%
max pour répétitivité | 2 | µL | max pour répétitivité | 10 | µL
| 0.15% |  |  | 0.3%
| bonne justesse |  |  | bonne justesse
CONCLUSION : | répétivité à revoir |  | CONCLUSION : | bonne répétitivité
pipette à revoir |  |  | pipette conforme aux tolérances constructeur
CONCLUSION GÉNÉRALE
pipette à revoir
erreur de justesse = | valeur attendue - moyenne
justesse relative = | erreur de justesse / valeur attendue
erreur de répétitivité = | écart-type | = | erreur de reproductibilité
répétitivité relative = | écart type / moyenne |  | erreur de reproductibilité exprimée en relatif (%)
(=CV)
La feuille est protégée mais sans mot de passe pour que l'utilisateur ne puisse modifier les formules. On peut oter la protection dans Outils > protection.

## étalonnage SANS tarage
ÉTALONNAGE DES MICROPIPETTES (masses cumulées)
Édition du : | 2026-07-28 21:50
Date: | 2000-12-06 |  | Introduire les différents paramètres :
Nom de l'opérateur | GUÉHO Jean Pierre |  | nom opérateur, pression, température
Technique utilisée | pesée d'un volume d'eau |  | n° de la pipette, facteur de correction Z.
Z peut être calculé automatiquement.
Pression du jour | 96 | kPa
Température | 19 | °C | VERSION SANS TARAGE
Numéro de la pipette | INTRODUIRE LE N° |  | la masse affichée est introduite après chaque addition d'eau
Facteur de correction Z : | 1.0026
| volume cible |  |  | volume cible
| 1000 | µL |  | 200 | µL
masse en mg | volume en µL |  | masse en mg | volume en µL
994.8 | 997.3618 | µL | 200.8 | 201.3171 | µL
1990.2 | 997.9633 | µL | 402.7 | 202.4199 | µL
2979.8 | 992.1484 | µL | 605.7 | 203.5228 | µL
3974 | 996.7602 | µL | 811.5 | 206.33 | µL
4967.9 | 996.4595 | µL | 1017.8 | 206.8313 | µL
5959.1 | 993.7525 | µL | 1222.2 | 204.9264 | µL
6951.4 | 994.8553 | µL | 1423.2 | 201.5176 | µL
7944.3 | 995.4569 | µL | 1625.7 | 203.0215 | µL
8933 | 991.2461 | µL | 1829.1 | 203.9238 | µL
9929.3 | 998.8657 | µL | 2033.6 | 205.0266 | µL
moyenne | 995.487 | µL | moyenne | 203.8837 | µL
erreur de justesse | 4.513 | µL | erreur de justesse | -3.8837 | µL
Justesse relative | 0.4533% |  | Justesse relative | -1.905%
erreur de répétitivité | 2.4982 | µL | erreur de répétitivité | 1.9627 | µL
CV | 0.251% |  | CV | 0.9627%
max pour justesse | 10 | µL | max pour justesse | 10 | µL
| 0.8% |  |  | 1.5%
max pour répétitivité | 2 | µL | max pour répétitivité | 10 | µL
| 0.15% |  |  | 0.3%
| bonne justesse |  |  | bonne justesse
CONCLUSION : | répétivité à revoir |  | CONCLUSION : | bonne répétitivité
pipette à revoir |  |  | pipette conforme aux tolérances constructeur
CONCLUSION GÉNÉRALE
pipette à revoir
erreur de justesse = | valeur attendue - moyenne
justesse relative = | erreur de justesse / valeur attendue
erreur de répétitivité = | écart-type | = | erreur de reproductibilité
répétitivité relative = | écart type / moyenne |  | erreur de reproductibilité exprimée en relatif (%)
(=CV)

## Meau=f(t)
température | (t-4)^2 | masse volumique de l'eau réelle | masse volumique de l'eau calculée | écart relatif calcul/réalité | température | (t-4)^2 | masse volumique de l'eau réelle | masse volumique de l'eau calculée | écart relatif calcul/2°réalité | écart relatif calcul/1°réalité
15 | 121 |  | 0.99906 | valeur ? | 15 | 121 | 0.99913 | 0.99905 | -0.007384% | valeur ?
16 | 144 |  | 0.99892 | valeur ? | 16 | 144 | 0.99887 | 0.99891 | 0.004013% | valeur ?
17 | 169 |  | 0.99877 | valeur ? | 17 | 169 | 0.9988 | 0.99876 | -0.004547% | valeur ?
18 | 196 |  | 0.9986 | valeur ? | 18 | 196 | 0.99862 | 0.99859 | -0.003333% | valeur ?
19 | 225 |  | 0.99842 | valeur ? | 19 | 225 | 0.99843 | 0.99841 | -0.002254% | valeur ?
20 | 256 | 0.9982 | 0.99823 | 0.003134% | 20 | 256 | 0.99823 | 0.99822 | -0.00121% | 0.001595%
21 | 289 | 0.99799 | 0.99803 | 0.00414% | 21 | 289 | 0.99802 | 0.99801 | -0.000503% | 0.002403%
22 | 324 | 0.99777 | 0.99782 | 0.004923% | 22 | 324 | 0.9978 | 0.9978 | 6.815e-05% | 0.002975%
23 | 361 | 0.99754 | 0.99759 | 0.005482% | 23 | 361 | 0.99757 | 0.99757 | 0.000403% | 0.00331%
24 | 400 | 0.99729 | 0.99735 | 0.005816% | 24 | 400 | 0.99732 | 0.99733 | 0.0005013% | 0.003409%
25 | 441 | 0.99704 | 0.9971 | 0.005825% | 25 | 441 | 0.99707 | 0.99707 | 0.0003631% | 0.003171%
26 | 484 | 0.99678 | 0.99684 | 0.00561% | 26 | 484 | 0.99681 | 0.99681 | -0.0001124% | 0.002697%
27 | 529 | 0.99651 | 0.99656 | 0.00517% | 27 | 529 | 0.99654 | 0.99653 | -0.0008249% | 0.001985%
28 | 576 | 0.99623 | 0.99627 | 0.004304% | 28 | 576 | 0.99626 | 0.99624 | -0.001875% | 0.0008351%
29 | 625 | 0.99594 | 0.99598 | 0.003213% | 29 | 625 | 0.99597 | 0.99594 | -0.003364% | -0.0005522%
30 | 676 | 0.9664 | 0.99566 | 3.028% | 30 | 676 | 0.99567 | 0.99562 | -0.00509% | 3.024%
| pente | -6.1199e-06 |  |  |  | pente | -6.1234e-06 | de 20°C à 29°C
| ordonnée | 0.99975 |  |  |  | ordonnée | 0.99978
Données d'Activités technologiques en biochimie
autre données de masse volumique !!!
[6 empty] | pente | -6.0886e-06 | de 20°C à 30°C
[6 empty] | ordonnée | 0.99977
[6 empty] | pente | -6.1771e-06 | de 15°C à 30°C
[6 empty] | ordonnée | 0.99981
Données d'un vieux bouquin de chimie
ATTENTION
La plage de température va de 20 à 29°C
Pour 30°C, cette relation ne convient plus (masse vol fausse).
Au dessous de 20°C, il me manque des données…
La relation entre Masse volumique de l'eau et
la température est de la forme suivante :
masse volumique = pente (T°C-4) + ordonnée à l'origine
Les calculs ci-contre permettent de calculer les paramètres
de cette régression.

## calcul de Z
Valeurs de Z |  |  | exemple de tableau calculé avec la formule proposée.
température | 98000 | 99000 | 100000 | 101000 | 102000 | 103000 | 104000 | 105000
20 | 1.0029 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003
21 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032
22 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034
23 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037
24 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039
25 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041
26 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044
27 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047
28 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.005 | 1.005
29 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0053
30 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056
formule | en B4 et recopiée =1/((-0,00000612*($A4-4)^2+0,9998)-(0,02897*B$3/(8,314*($A4+273,15)))/1000)
( Z = 1/(masse volumique de l'eau - masse volumique de l'air)
température | pression (Pa) | Z
20 | 98000 | 1.0029
données à introduire |  | calcul
Tableau GILSON recalculé | [7 empty] | Tableau GILSON réel | [6 empty] | ≠ reel / calculé
température | 80000 | 85300 | 90700 | 96000 | 101300 | 106700 |  | température | 80000 | 85300 | 90700 | 96000 | 101300 | 106700
15 | 1.0019 | 1.002 | 1.002 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 |  | 15 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0019 | 1.002 | 1.0021 | 1.0021 |  | -0.01114% | -0.007577% | -0.01412% | -0.01056% | -0.007005% | -0.01355%
15.5 | 1.002 | 1.002 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 |  | 15.5 | 1.0018 | 1.0019 | 1.002 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 |  | -0.01787% | -0.0143% | -0.01085% | -0.007281% | -0.01369% | -0.01025%
16 | 1.002 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0024 |  | 16 | 1.0019 | 1.002 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0023 |  | -0.01493% | -0.01134% | -0.007886% | -0.01429% | -0.01071% | -0.007255%
16.5 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 |  | 16.5 | 1.002 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 |  | -0.01229% | -0.0087% | -0.005232% | -0.01162% | -0.008036% | -0.01455%
17 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 |  | 17 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 |  | -0.009964% | -0.006364% | -0.01286% | -0.009267% | -0.00567% | -0.01217%
17.5 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 |  | 17.5 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0025 |  | -0.007947% | -0.01432% | -0.01083% | -0.00722% | -0.01359% | -0.0101%
18 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 |  | 18 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 |  | -0.006239% | -0.0126% | -0.009099% | -0.005482% | -0.01184% | -0.008347%
18.5 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0028 |  | 18.5 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0027 |  | -0.01482% | -0.01119% | -0.00768% | -0.01403% | -0.0104% | -0.006899%
19 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0029 |  | 19 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0028 |  | -0.01373% | -0.01009% | -0.00657% | -0.01291% | -0.009274% | -0.00576%
19.5 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 |  | 19.5 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 |  | -0.01294% | -0.009296% | -0.005769% | -0.0121% | -0.008454% | -0.0149%
20 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.003 | 1.003 |  | 20 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 |  | -0.01247% | -0.008814% | -0.005278% | -0.0116% | -0.007943% | -0.01438%
20.5 | 1.0028 | 1.0029 | 1.003 | 1.003 | 1.0031 | 1.0031 |  | 20.5 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.003 | 1.003 |  | -0.01231% | -0.008642% | -0.005096% | -0.0114% | -0.007742% | -0.01417%
21 | 1.0029 | 1.003 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 |  | 21 | 1.0028 | 1.0029 | 1.003 | 1.003 | 1.0031 | 1.0031 |  | -0.01245% | -0.008779% | -0.005224% | -0.01152% | -0.00785% | -0.01427%
21.5 | 1.003 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 |  | 21.5 | 1.0029 | 1.003 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 |  | -0.01291% | -0.009225% | -0.005661% | -0.01195% | -0.008269% | -0.01468%
22 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0035 |  | 22 | 1.003 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0034 |  | -0.01367% | -0.009981% | -0.006408% | -0.01269% | -0.008997% | -0.005427%
22.5 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0036 |  | 22.5 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0035 |  | -0.01475% | -0.01105% | -0.007465% | -0.01373% | -0.01003% | -0.006456%
23 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037 |  | 23 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 |  | -0.006166% | -0.01242% | -0.008832% | -0.005124% | -0.01138% | -0.007795%
23.5 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 |  | 23.5 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037 |  | -0.007861% | -0.01411% | -0.01051% | -0.006792% | -0.01304% | -0.009444%
24 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 |  | 24 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 |  | -0.009867% | -0.006139% | -0.0125% | -0.00877% | -0.005046% | -0.0114%
24.5 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.004 | 1.004 |  | 24.5 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 |  | -0.01218% | -0.008447% | -0.01479% | -0.01106% | -0.007325% | -0.01367%
25 | 1.0038 | 1.0039 | 1.004 | 1.004 | 1.0041 | 1.0042 |  | 25 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | 1.004 | 1.0041 |  | -0.01481% | -0.01106% | -0.007438% | -0.01366% | -0.009916% | -0.006293%
25.5 | 1.004 | 1.004 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 |  | 25.5 | 1.0039 | 1.0039 | 1.004 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042 |  | -0.007783% | -0.01399% | -0.01036% | -0.006606% | -0.01282% | -0.009185%
26 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 |  | 26 | 1.004 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 |  | -0.01103% | -0.007269% | -0.01359% | -0.009827% | -0.006069% | -0.01239%
26.5 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0046 |  | 26.5 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0045 |  | -0.01459% | -0.01082% | -0.007168% | -0.01336% | -0.009592% | -0.005944%
27 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 |  | 27 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0046 |  | -0.008499% | -0.01468% | -0.01102% | -0.007245% | -0.01343% | -0.00977%
27.5 | 1.0045 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 |  | 27.5 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 |  | -0.01268% | -0.008895% | -0.005227% | -0.0114% | -0.007617% | -0.01391%
28 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0049 | 1.0049 | 1.005 |  | 28 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0049 |  | -0.007217% | -0.01338% | -0.009702% | -0.005911% | -0.01207% | -0.008401%
28.5 | 1.0048 | 1.0049 | 1.0049 | 1.005 | 1.0051 | 1.0051 |  | 28.5 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0049 | 1.005 | 1.005 |  | -0.01202% | -0.008219% | -0.01449% | -0.01069% | -0.006891% | -0.01316%
29 | 1.005 | 1.005 | 1.0051 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 |  | 29 | 1.0049 | 1.0049 | 1.005 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0052 |  | -0.007183% | -0.01333% | -0.009634% | -0.005828% | -0.01197% | -0.008283%
29.5 | 1.0051 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0054 | 1.0054 |  | 29.5 | 1.005 | 1.0051 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0053 |  | -0.01261% | -0.008794% | -0.005095% | -0.01123% | -0.007416% | -0.01367%
30 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0054 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0056 |  | 30 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0055 |  | -0.0084% | -0.01453% | -0.01082% | -0.006995% | -0.01312% | -0.009417%

## calcul de Z NEW
Valeurs de Z V2 |  |  | exemple de tableau calculé avec la formule proposée. | [6 empty] | différences entre les deux tableaux (calcul de Z et calcul de Z new)
température | 98000 | 99000 | 100000 | 101000 | 102000 | 103000 | 104000 | 105000
20 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 |  | -0.01564% | -0.01579% | -0.01594% | -0.01609% | -0.01623% | -0.01638% | -0.01653% | -0.01668%
21 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.0031 |  | -0.0156% | -0.01575% | -0.0159% | -0.01605% | -0.01619% | -0.01634% | -0.01649% | -0.01664%
22 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 |  | -0.01556% | -0.01571% | -0.01586% | -0.01601% | -0.01615% | -0.0163% | -0.01645% | -0.0166%
23 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 |  | -0.01553% | -0.01567% | -0.01582% | -0.01597% | -0.01611% | -0.01626% | -0.01641% | -0.01655%
24 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 |  | -0.01549% | -0.01564% | -0.01578% | -0.01593% | -0.01608% | -0.01622% | -0.01637% | -0.01652%
25 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.004 | 1.004 | 1.004 |  | -0.01545% | -0.0156% | -0.01575% | -0.01589% | -0.01604% | -0.01618% | -0.01633% | -0.01648%
26 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 |  | -0.01542% | -0.01556% | -0.01571% | -0.01586% | -0.016% | -0.01615% | -0.01629% | -0.01644%
27 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 |  | -0.01539% | -0.01553% | -0.01568% | -0.01582% | -0.01597% | -0.01611% | -0.01626% | -0.0164%
28 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 |  | -0.01535% | -0.0155% | -0.01564% | -0.01579% | -0.01593% | -0.01608% | -0.01622% | -0.01636%
29 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 |  | -0.01532% | -0.01546% | -0.01561% | -0.01575% | -0.0159% | -0.01604% | -0.01619% | -0.01633%
30 | 1.0053 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 |  | -0.01529% | -0.01543% | -0.01558% | -0.01572% | -0.01586% | -0.01601% | -0.01615% | -0.0163%
en tenant compte des masses marquées…
formule | en B4 et recopiée =(1/((-0,000006117*($A4-4)^2+0,99981)-(0,02897*B$2/(8,314*($A4+273,15)))/1000))*(1-((0,02897*B$2/(8,314*($A4+273,15)))/8000))
( Z = (1/(masse volumique de l'eau - masse volumique de l'air))*1-masse volumique de l'air/8000))
température | pression (Pa) | Z
30 | 99000 | 1.0055
données à introduire |  | calcul
Tableau GILSON recalculé | [7 empty] | Tableau GILSON réel | [7 empty] | ≠ reel / calculé
température | 80000 | 85300 | 90700 | 96000 | 101300 | 106700 |  | température | 80000 | 85300 | 90700 | 96000 | 101300 | 106700
15 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0019 | 1.002 | 1.002 | 1.0021 |  | 15 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0019 | 1.002 | 1.0021 | 1.0021 |  |  | 0.001995% | 0.006356% | 0.0006293% | 0.004989% | 0.009346% | 0.003619%
15.5 | 1.0018 | 1.0019 | 1.002 | 1.002 | 1.0021 | 1.0021 |  | 15.5 | 1.0018 | 1.0019 | 1.002 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 |  |  | -0.004753% | -0.0003827% | 0.003881% | 0.008248% | 0.002636% | 0.006896%
16 | 1.0019 | 1.002 | 1.002 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 |  | 16 | 1.0019 | 1.002 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0023 |  |  | -0.001827% | 0.002552% | 0.006823% | 0.001221% | 0.005596% | 0.009865%
16.5 | 1.002 | 1.002 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 |  | 16.5 | 1.002 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 |  |  | 0.0007905% | 0.005177% | 0.009457% | 0.003864% | 0.008248% | 0.002549%
17 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0024 |  | 17 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 |  |  | 0.003099% | 0.007494% | 0.001806% | 0.006199% | 0.01059% | 0.004901%
17.5 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 |  | 17.5 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0025 |  |  | 0.0051% | -0.0004743% | 0.003823% | 0.008225% | 0.00265% | 0.006944%
18 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 |  | 18 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 |  |  | 0.006791% | 0.001227% | 0.005532% | 0.009942% | 0.004376% | 0.008678%
18.5 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 |  | 18.5 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0027 |  |  | -0.001802% | 0.002618% | 0.006932% | 0.001376% | 0.005793% | 0.0101%
19 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 |  | 19 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0028 |  |  | -0.0007268% | 0.003701% | 0.008023% | 0.002476% | 0.006901% | 0.01122%
19.5 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028 |  | 19.5 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 |  |  | 3.943e-05% | 0.004476% | 0.008806% | 0.003267% | 0.0077% | 0.002055%
20 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 |  | 20 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 |  |  | 0.0004966% | 0.004941% | 0.009279% | 0.003749% | 0.008189% | 0.002554%
20.5 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.003 |  | 20.5 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.003 | 1.003 |  |  | 0.0006447% | 0.005096% | 0.009442% | 0.003921% | 0.00837% | 0.002744%
21 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.003 | 1.003 | 1.0031 |  | 21 | 1.0028 | 1.0029 | 1.003 | 1.003 | 1.0031 | 1.0031 |  |  | 0.0004836% | 0.004943% | 0.009297% | 0.003785% | 0.008241% | 0.002624%
21.5 | 1.0029 | 1.003 | 1.003 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 |  | 21.5 | 1.0029 | 1.003 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 |  |  | 1.327e-05% | 0.00448% | 0.008842% | 0.003339% | 0.007803% | 0.002194%
22 | 1.003 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 |  | 22 | 1.003 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0034 |  |  | -0.0007665% | 0.003708% | 0.008078% | 0.002583% | 0.007055% | 0.01142%
22.5 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 |  | 22.5 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0035 |  |  | -0.001856% | 0.002627% | 0.007004% | 0.001518% | 0.005997% | 0.01037%
23 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 |  | 23 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 |  |  | 0.006713% | 0.001236% | 0.005621% | 0.01011% | 0.00463% | 0.009012%
23.5 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 |  | 23.5 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037 |  |  | 0.005004% | -0.0004651% | 0.003928% | 0.008423% | 0.002953% | 0.007342%
24 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0037 |  | 24 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 |  |  | 0.002985% | 0.007489% | 0.001925% | 0.006427% | 0.01093% | 0.005363%
24.5 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 |  | 24.5 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 |  |  | 0.0006556% | 0.005167% | -0.0003882% | 0.004122% | 0.00863% | 0.003073%
25 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | 1.004 |  | 25 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | 1.004 | 1.0041 |  |  | -0.001983% | 0.002535% | 0.00695% | 0.001506% | 0.006021% | 0.01043%
25.5 | 1.0038 | 1.0039 | 1.004 | 1.004 | 1.0041 | 1.0041 |  | 25.5 | 1.0039 | 1.0039 | 1.004 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042 |  |  | 0.005029% | -0.0004063% | 0.004016% | 0.008539% | 0.003103% | 0.007522%
26 | 1.004 | 1.004 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0043 |  | 26 | 1.004 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 |  |  | 0.001769% | 0.006301% | 0.0007713% | 0.005302% | 0.009831% | 0.0043%
26.5 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0044 |  | 26.5 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0045 |  |  | -0.001802% | 0.002738% | 0.007174% | 0.001754% | 0.006291% | 0.01072%
27 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0045 |  | 27 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0046 |  |  | 0.004275% | -0.001136% | 0.003307% | 0.007851% | 0.00244% | 0.00688%
27.5 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 |  | 27.5 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 |  |  | 8.19e-05% | 0.004635% | 0.009084% | 0.003681% | 0.008231% | 0.002725%
28 | 1.0045 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 |  | 28 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0049 |  |  | 0.005533% | 0.0001386% | 0.004596% | 0.009153% | 0.003757% | 0.008211%
28.5 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0049 | 1.0049 | 1.005 |  | 28.5 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0049 | 1.005 | 1.005 |  |  | 0.0007179% | 0.005284% | -0.0002044% | 0.00436% | 0.008923% | 0.003433%
29 | 1.0048 | 1.0049 | 1.005 | 1.005 | 1.0051 | 1.0051 |  | 29 | 1.0049 | 1.0049 | 1.005 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0052 |  |  | 0.005543% | 0.0001649% | 0.004635% | 0.009205% | 0.003826% | 0.008293%
29.5 | 1.005 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 |  | 29.5 | 1.005 | 1.0051 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0053 |  |  | 0.000105% | 0.004684% | 0.00916% | 0.003789% | 0.008365% | 0.002892%
30 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0054 | 1.0054 |  | 30 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0055 |  |  | 0.004304% | -0.001058% | 0.003425% | 0.008008% | 0.002645% | 0.007125%

## masse molaire air
Calcul de la masse molaire de l'air
Composition de l'air standard sec
| symbole | fraction en % | fraction en % | Masse molaire | CALCUL
Diazote | N2 | 78.09% | 0.7809 | 28.0135 | 21.8757
Dioxygène | O2 | 20.95% | 0.2095 | 31.9988 | 6.7037
Argon | Ar | 0.93% | 0.0093 | 39.948 | 0.37152
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.03% | 0.0003 | 44.0095 | 0.013203
Néon | Ne | 0.018% | 0.00018 | 20.1797 | 0.0036323
Hélium | He | 0.000524% | 5.24e-06 | 4.0026 | 2.0974e-05
Méthane | CH4 | 0.00015% | 1.5e-06 | 16.0425 | 2.4064e-05
Krypton | Kr | 0.0001% | 1e-06 | 83.8 | 8.38e-05
Dihydrogène | H2 | 5e-05% | 5e-07 | 2.0159 | 1.0079e-06
Xénon | Xe | 8e-06% | 8e-08 | 131.29 | 1.0503e-05
Ozone (trioxygène) | O3 | 1e-06% | 1e-08 | 47.9982 | 4.7998e-07
Radon | Rn | 6e-18% | 6e-20 | 222 | 1.332e-17
|  | 100% |  |  | 28.968
la somme montre une certaine incertitude...
Le calcul de la masse molaire est réalisé en tenant compte de la proportion de chaque constituant. Il s'agit donc du produit de la fraction et de la masse molaire de chacun des constituant. La somme donne la "masse molaire" de l'air sec.
Le concept de Masse molaire de l'air est très contestable puisque la masse molaire concerne des molécules -, pas des mélanges de molécules.